询价采购文件

(货物类)

http://www.ahdmig.cn

项目名称：霍山县生态环境分局水质监测监管能力建设项目执法装备采购项目

项目编号：DBSCG-2025-104

采购单位：六安市霍山县生态环境分局

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

采购时间：2025年9月

安徽大别山工程咨询有限公司善意提醒

一、请各供应商接到本询价文件后,认真审阅和全面理解询价文件所有内容，包括补疑、控制价等内容，严格按照询价文件要求编制、封装、标记响应文件，投标时，请按询价文件要求携带好开标及资格审查须提交的证书原件、相关资料等，防止响应文件因不符合询价文件要求被拒绝接收或被评为无效标，避免不必要的损失。

二、请供应商慎重作出投标报价，防止因报价超过控制价（采购预算价）而造成无效标。

三、供应商不得以低于成本价进行恶意竞标。本项目变更、签证程序有严格规定，不要试图通过变更签证或其它方式达到增加采购预算或增加采购项目的目的。不履约或履约不符合规定要求的，除扣除履约保证金外，还将承担法律责任并依据相关规定受到限制投标行为、网上通报等处理。

四、本项目将严格按照询价文件、合同等要求进行验收，决不允许出现降低质量标准及要求、拖延服务等违约行为，否则将按照合同有关条款及有关法律法规规定追究责任。

五、询价保证金(若有)应尽量提前汇入安徽大别山工程咨询有限公司指定账户，以保证开标前款能到达账户，否则将影响投标。

六、应商对疑问提交时间、补遗时间、答疑时间等安排如有异议，或对投标截止时间及开标时间等安排如有异议，请以供应商须知前附表规定的时间内，以书面形式告知本公司并说明原因，如未提出异议的，视同默认招标文件的时间安排。

七、请供应商关注霍山国投集团网站（www.ahdmig.cn）。

八、成交单位在领取成交通知书后，凭成交通知书与采购人签订合同。成交单位的询价保证金(若有)凭其与采购人签订的合同全额退至其账户，其他单位的询价保证金(若有)在确定成交单位后5个工作日内退至其账户。

九、本询价文件最终解释权归采购人和安徽大别山工程咨询有限公司。

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  报价响应须知	3

第三章  采购合同	9

第四章  采购需求	10

第五章  响应文件格式	24

# 第一章  询价公告

安徽大别山工程咨询有限公司受六安市霍山县生态环境分局委托，代理 霍山县生态环境分局水质监测监管能力建设项目执法装备采购项目 ，根据《安徽省政府集中采购目录及标准(2024年版)》的通知，本项目为采购人自行组织实施项目，现采用询价方式采购。根据采购人研究决定，邀请合肥宏科仪器有限公司、安徽瑞臣科学仪器有限公司、合肥瀚宇科学仪器有限公司参与本项目询价采购活动，未受邀请的供应商响应无效。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：霍山县生态环境分局水质监测监管能力建设项目执法装备采购项目

2、项目编号：DBSCG-2025-104

3、项目类型：货物类

4、采购单位：六安市霍山县生态环境分局

5、资金来源：财政资金

6、项目预算：262800.00元

7、项目最高限价：262800.00元

8、项目供货期：合同签订后按采购人计划要求供货。

9、项目概况：本项目主要采购内容为便携式多参数水质测定仪等设备，详见采购需求。

10、本项目不接受联合体。

二、供应商资格及要求

1、供应商须具有有效的营业执照；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、报名及询价文件获取办法

本项目勿需报名，供应商于2025年9月10日起（北京时间，下同）起自行登录安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://ahdmig.cn/）“招标采购”栏目中下载询价文件等相关资料。请投标供应商关注安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://ahdmig.cn/）“招标采购”“补充公告”中关于本项目的补遗、答疑等内容。

四、询价时间及地点

1、询价时间：2025年9月16日15时00分。

2、询价地点：安徽大别山工程咨询有限公司二楼第一开标厅（201室）。

五、响应文件提交截止时间：2025年9月16日15时00分。

六、联系方式

（一）项目单位：六安市霍山县生态环境分局

地  址：霍山县新政务区

联系人：刘女士

电  话：18805648698

（二）代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地  址：霍山县国投大厦2楼204室

联系人：徐先生

电  话：0564-5020033，17756405133

六安市霍山县生态环境分局

安徽大别山工程咨询有限公司

2025年9月10日

# 第二章  报价响应须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：六安市霍山县生态环境分局 地址：霍山县新政务区 联系人：刘女士 电话：18805648698 |
| 2 | 代理机构 | 名称：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：霍山县国投大厦 联系人：徐先生 电话：0564-5020033、17756405133 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县生态环境分局水质监测监管能力建设项目执法装备采购项目 |
| 4 | 项目编号 | DBSCG-2025-104 |
| 5 | 最高限价 | 人民币贰拾陆万贰仟捌佰元整（￥262800.00元），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 6 | 询价有效期 | 60天 |
| 7 | 付款方式 | 完成所有货物供货经采购人验收合格后一次性付清。 |
| 8 | 供货地点 | 采购单位指定地点。 |
| 9 | 供货（服务）期 | 合同签订后按采购人计划要求供货。 |
| 10 | 免费质保期 | 3年 |
| 11 | 响应时间及地点 | 询价方式：现场询价 响应文件递交截止时间及询价时间：北京时间2025年9月16日15时00分前，逾期递交，概不接受。同时在响应文件递交截止时间前,供应商到安徽大别山工程咨询有限公司二楼开标厅参加投标。 |
| 12 | 响应文件要求 | 标书要求：纸质响应文件，应在响应文件递交截止时间内递交到安徽大别山工程咨询有限公司二楼第一开标厅（201室）。 |
| 13 | 递交响应文件注意事项 | 纸质响应文件必须在响应文件递交截止时间前现场递交。 |
| 14 | 报名及询价文件获取 | 本项目勿需报名，供应商于2025年9月10日起（北京时间，下同）起自行登录安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://ahdmig.cn/）“招标采购”栏目中下载询价文件等相关资料。请投标供应商关注安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://ahdmig.cn/）“招标采购”“补充公告”中关于本项目的补遗、答疑等内容。 |
| 15 | 供应商对询价文件有疑问提交的截止时间 | 递交询价文件截止时间前1天 |
| 16 | 答疑 | 供应商如果对采购文件存在误解或理解不清，可以按以下方式提出询问：提交：1请于开标前1天提交电子版发至邮箱2778078886@qq.com逾期不予受理（不得署名）。 答复：将于开标前1天在安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司（http://ahdmig.cn/）招标采购栏中发布，招标人不再另行通知，该答复内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。 供应商如果认为自己的权益受到损害，请按询价文件中质疑模板，提出质疑。供应商在递交质疑函纸质版的同时，必须将与纸质版质疑函一致的电子版（为 word或wps,可编辑模式）发送至2778078886@qq.com邮箱。质疑须在开标2天前提出，否则不予受理。 质疑函应当包括下列主要内容： 1.质疑人的名称、地址、联系电话(固定电话及手机)； 2.项目名称、项目编号及标段号或分包号； 3.具体的质疑事项、原因、基本事实及相关证明材料； 4.本次质疑的法人授权书（后附法人、被授权人身份证扫描件）； 5.提起质疑的日期。 |
| 17 | 询价保证金 | / |
| 18 | 履约保证金 | / |
| 19 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效） (1)失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） (2)企业经营异常名录：国家企业信用信息公示系统网（www.gsxt.gov.cn） (3)重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） (4)政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、询价时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。联合体询价的，所有联合体成员均须加盖公章。 |
|  | 备注二 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 备注： 1、本项目采购代理费由中标人支付。根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件精神，现将费用标准予以告知，采购代理服务费以中标价（成交价）为计算基数，本项目采购代理费具体计算公式为：为中标价（成交价）*1.5%（不足3000.00元按3000.00元收取）。 代理费缴纳账户： 户名：安徽大别山工程咨询有限公司 开户行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司营业部 账号：20010048352066600000012 - 2、供应商在响应文件递交截止时间内收到的响应文件不足三家的，或评审过程中造成流标现象的，其响应文件也不予退还给供应商。 |  |  |

- 供应商资格

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应授权书 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查验响应授权书、代理人居民身份证（响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 供应商须具有有效的营业执照 | 营业执照正本或副本（响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件）。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |  |  |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 询价响应文件签字盖章要求 | 询价响应文件应按询价文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 询价响应文件格式 | 须按询价文件规定的格式填写，内容完整，不得影响响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 询价响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 谈判响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货（服务）内容响应情况 | 必须响应询价文件的要求 |
| 2 | 项目完成时间 | 应符合询价文件的要求。 |
| 3 | 售后服务响应 | 应符合询价文件的要求。 |
| 4 | 澄清、说明及补正 | 投标单位应按评审小组的要求进行澄清、说明及补正。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，详细评审不合格，按无效投标处理。 |  |  |

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、供应商基本信息；

2、响应授权书；

3、响应函；

4、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

5、询价响应表；

6、响应报价书；

7、其他资料。

（四）有关定义

1、采购监督管理部门：系指 / 。

2、采购人：系指本次采购项目的业主方。

3、采购代理机构：系指安徽大别山工程咨询有限公司。

4、近X年内：系指从询价之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本询价文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

（五）响应文件的提交

1、纸质版响应性文件的密封和标记

询价响应文件所有正、副本均应密封在一个文件袋中，并在封套上加盖供应商公章，封套上应写明：“  （采购项目名称）  响应文件、      年   月   日   时   分前不得开启”字样。（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求以及，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。

2、纸质版响应性文件的提交

2.1响应人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于响应截止时间前现场签到并提交纸质版响应性文件。

2.2在响应须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后递交的纸质版响应性标文件将被拒绝并退还给供应商。

3、纸质版响应文件的提交

响应人应在响应截止时间之前，现场递交纸质版响应性文件。未在响应截止时间前通过递交纸质版响应性文件的，开标现场不予接收。

（六）评标方法及废标

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，专利产品优先；若出报价相同，均是专利产品的，具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的优先；若出现报价相同，均是专利产品，均是具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

备注：提交询价文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新询价或按相关文件执行（只有两家供应商的，可现场转为竞争性谈判；仅有一家供应商的，可直接转为单一来源）。

（七）报价响应及答疑

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、响应报价应含有所投服务运输和安装费用除外的其他所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，服务时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对货物及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关货物现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到货物现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件、工程量清单、控制价等询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以于须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向我公司提出。

提交成功后疑问文件即传至我公司，请供应商及时通过网站答疑补遗公告栏目查看答疑文件。

- 供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任

由其自行承担。

（八）确定成交供应商与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选供应商名称和成交金额，我公司将在刊登本次询价公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在收到我公司发出的成交通知书后，应按照须知前附表规定交纳履约保证金（如要求）。

3、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题我公司概不负责，合同风险由双方自行承担。

5、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

（九）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，我公司将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人投诉，同时将投诉书副本送安徽大别山工程咨询有限公司。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，我公司将报六安市霍山县生态环境分局予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

# 第三章  采购合同

（甲乙双方自行拟定，但不得有违背采购文件精神的条款。）

# 第四章  采购需求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数及要求 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多参数水质测定仪 | 一、功能特点 1.主机采用手持式设计，主机重量0.70kg，尺寸（235*95*83）mm，可单手握持，户外操作极其方便。 ★2.仪器内置420nm、510nm、535nm、560nm、610nm、700nm共6个波长的LED光源，可见光区域全覆盖，无需预热，开机即用，维护成本低，光源寿命可达10万小时； 3.可检测40+测定指标，90+测量模式，所有指标浓度直读。可直接测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标，并支持多种比色方式； 4.拥有高锰酸盐指数检测方法，该方法拥有自主知识产权，拥有发明专利； 5.仪器内置曲线770条，用户可根据需要调用相应的曲线使用； 6.仪器可快速校准，用户可根据需求选择单个浓度溶液进行校准，输入浓度即可校准，简单快捷； 7.可快速输入稀释倍数，稀释倍数自动带入实验结果的计算； 8.用户可根据当地相关指标处理要求设定检测限值，超限后仪器报警提示； 9.具有超量程提示功能，通过测值区数值及表盘色彩变化直观显示测定结果是否超出量程，是否需要稀释检测； 10.仪器具有蓝牙功能，标配蓝牙热敏行式打印机，可将仪器检测数据或保存数据实时打印； 11.仪器内置1300万像素的摄像头，可现场拍摄照片取证，方便现场执法记录； 12.仪器具有屏幕截图功能，屏幕内容可一键截图，及时真实得获取屏幕信息，方便数据记录； 13.仪器具有USB数据导出功能，可通过USB将数据导出，支持excel格式数据导出； 14.仪器具有光学校准功能，实现光源能量自动补偿； 15.仪器拥有64G超大存储空间，海量存储5000万条检测数据，接入物联网平台后可实现无上限数据存储； 16.系统具备实时保护功能，支持硬件模块自检，仪器运行状态直观显示，如有软件运行出现异常，仪器自动将异常保存记录并进行系统自动恢复，解决运行故障问题； 17.同时支持4G和wifi两种方式网络链接，支持物联网应用，可随时随地实现用户对仪器进行远程监测及控制，上传数据至云端服务器，支持接入用户数据库进行查询及大数据应用； 18.具有卫星定位功能，支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo全球四大卫星定位服务，可将定位坐标打印出来； 19.仪器标配6个消解孔的便携式消解仪，支持锂电池和适配器两种供电方式，采用实时操作系统，操作简单； 20.消解仪3.5吋液晶触摸屏，仪器内置9种消解模式，满足常用消解需求。 21.仪器具有智能电能调节功能，可保证8分钟快速从室温升温中165℃； 22.具有超温报警功能，每个消解模式超温后背景变为红色，给予用户视觉提醒，同时仪器具有蜂鸣报警功能； 23.仪器具有智能加热功能，消解温度到达时自动调整加热功率，保持温度恒定，保证消解准确性； 24.消解模块上端附有聚四氟隔热层，有效防止烫伤； 25.锂电池自带两个USB充电口，可同时为主机和手机应急充电； ★26.测COD时浓度在20000mg/L以内氯离子样品无需稀释可直接测样，COD 浓度在 15000mg/L内样品无需稀释直接上机测试即可（需提供相关实物图片的实验数据佐证并加盖厂商公章）； ★27.特殊水样厂家提供片剂提高抗干扰能力（需提供抗干扰能力片剂实物图片佐证）； 三、技术参数 1.测量范围：COD：(0-15000)mg/L 氨氮：(0-200)mg/L 总磷：(0-100)mg/L 总氮：(1-150)mg/L 2.示值误差：常规指标≤±5%；其他指标：≤±10% 3.分辨率：0.001Abs 4.曲线数量：770 5.重复性：≤±3% 6.比色方式：16mm/25mm比色管，旋转管比色 7.主机显示屏：5吋；720×1280触屏 8.摄像头像素：1300万 9.主机电池容量：5V 7000mAh 10.存储数据：5000万条 11.充电方式：Type-C充电接口，AC220V 12.打印机：外置蓝牙热敏行式打印机 13.主机重量：0.7kg 14.主机尺寸：(235×95×83)mm 15.消解器显示屏：3.5吋触屏 16.消解仪控温范围：室温-190℃ 17.消解仪温度示值误差：<±2℃ 18.消解仪温场均匀性：≤2℃ 19.消解模式：内置9种消解模式 20.定时范围：1-600分钟 21.定时精度：0.2秒/小时 22.供电方式：AC 220V或锂电池 23.消解仪重量：2.1kg 24.消解仪尺寸：（135×194×147）mm 25.便携式锂电池容量：24V/12.8AH 26.USB口数量：2个 27.便携式锂电池重量：2.55kg 28.便携式锂电池尺寸：（180×110×113）mm 29.整机重量（含便携箱、主机、消解器、锂电池及其他所有配件）：13.5kg 30.整机尺寸：（560*430*280）mm 31.环境温度：（5-40）℃ 32.环境湿度：≤85%（无冷凝） 四、数据处理器及便携式打印机各1套 1、数据处理器配置：CPU为i5-13500,内存容量：24GB,硬盘容量：1TB,显卡类型：集成显卡，屏幕尺寸：16英寸OLED，配原装包鼠 2、便携式打印机规格参数 （1）端口：USB、WiFi端口 - （2）打印功能：非自动双面 - （3）基础功能：打印 - （4）网络打印：支持无线网络打印 - （5）最大支持幅面：A4 （6）照片打印：支持照片打印 | 1套 |
| 2 | 采样设备（含采样器、车载转运箱） | 采样器技术参数： 一、产品特点 1、抗摔、耐老化、耐腐蚀 2、硅橡胶密封，保证所采水样没有遗洒 3、304不锈钢配重，避免传统铅块配重对水质造成的交叉污染便于携带，无需电源 4、质保三年 二、主要指标 1、投放式采样 2、容量：2.5L 3、采样深度：标配15米（耐腐蚀耐摩擦专用采样绳） 4、采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中 5、工作温度：0℃—60℃ 6、采桶材质：高强度、高分子材质采样桶 7、配重材质：304不锈钢，耐腐蚀氧化 8、内置温度计显示温度 三、样品运输箱技术参数 1、快速制冷到-20°C，制冷剂：R134a,可在1小时达到最低温度； 2、静音防震，冰箱运行时噪音分贝低于45dB； 3、高效节能，运输箱采用优质隔热层，配备压缩机，平均功率为55W； 4、配有拉杆箱和轮子，便于携带； 5、风冷设计温度更均匀。 四、数据处理器及便携式打印机各1套 1、数据处理器配置：CPU为i5-13500,内存容量：24GB,硬盘容量：1TB,显卡类型：集成显卡，屏幕尺寸：16英寸OLED，配原装包鼠 2、便携式打印机规格参数 （1）端口：USB、WiFi端口 - （2）打印功能：非自动双面 - （3）基础功能：打印 - （4）网络打印：支持无线网络打印 - （5）最大支持幅面：A4 （6）照片打印：支持照片打印 | 1套 |
| 3 | 便携式多普勒流量仪 | 一、产品技术参数 1、测量方向：排水管网流量、液位监测 2、测量原理：多普勒+投入式静压 3、主机防护：防腐、防爆、IP68 4、工作频率：2000KHz 5、声路：单声路平面阵列型 6、与仪器底部夹角：45° 7、流速测量范围：±6m/s ★8、双向测流：支持判断水流方向（需提供具有 CMA或 CNAS 标识的第三方检测报告或提供第三方权威机构证明材料） 9、流速测量精度：±1.0% FS 10、流速分辨率：0.001m/s 11、温度传感器测量范围：－25℃～75℃ 12、水温测量精度：0.4℃ 13、内置压力传感器： 14、水位测量范围：0-10m 15、水位测量精度：±0.1%FS 16、瞬时流量范围：0.001-65.535立方米/秒 17、数据输出：实时水位、单元流速、正逆流、断面面积、流量、水量等数据 18、工作温度：－10℃～60℃ 19、存贮温度：－20℃～70℃ ★20、防爆认证：Ex ia IIC T6 Ga（需提供国家低压防爆电器质量检验检测中心出具的防爆检验报告） ★21、防护等级：IP68（需提供具有 CMA或 CNAS 标识的第三方检测报告或提供第三方权威机构证明材料） 22、工作电压：DC 7~15V 23、工作压力：最大10bar ★24、空载功耗：≤0.28W 额定电压：≤0.5W（需提供具有 CMA或 CNAS 标识的第三方检测报告或提供第三方权威机构证明材料） 25、通讯协议：MODBUS-RTU/RS485 26、内置各种面积模型计算公式：圆形、梯形、矩形、费规则断面 ★27、外壳具有耐腐蚀盐雾报告：（符合GB/T 2423.17-2008标准，需提供具有CNAS认证检测机构出具的盐雾检测报告，测试时间不小于300小时） ★28、配置软件：提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、温度、累计水量和设备倾角等实时数据。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或提供第三方权威机构证明材料） ★29、内置面积计算模型具备梯形、圆形、矩形、非规则模型。（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或提供第三方权威机构证明材料） 30、传感器尺寸：220*68*30mm 31、空气中质量：1.5Kg 32、水中质量：0.3Kg 33、平均无故障工作时间：≥25000h 二、数据处理器及便携式打印机各1套 1、数据处理器配置：CPU为i5-13500,内存容量：24GB,硬盘容量：1TB,显卡类型：集成显卡，屏幕尺寸：16英寸OLED，配原装包鼠 2、便携式打印机规格参数 （1）端口：USB、WiFi端口 - （2）打印功能：非自动双面 - （3）基础功能：打印 - （4）网络打印：支持无线网络打印 - （5）最大支持幅面：A4 （6）照片打印：支持照片打印 | 1套 |
| 4 | 快检试剂包 | 产品技术参数： 1、检测原理：采用样品消解、比色法测量，冷光源及微电脑自动处理数据，数据准确； 2、大显示屏：≥2.6 寸液晶显示屏； 3、操作：设备带预制试剂，操作简便； ★4、光源：采用单通道四光源，寿命长达7万小时。（需提供设备实物图片，加盖生产厂家公章） 5、检测项目：土壤常见重金属：铅、砷、汞、铬、镉、铁、锰、锌、铜、镍、铝，试剂盒规格不小于50次；水质常规指标：COD、氨氮、总磷、总氮、六价铬，试剂盒规格不小于25次； 6、比色法测量采用土壤质地比色装置，提升土壤比色的准确性。 7、系统搭载高智能土壤多参数检测系统，提供具有计算机软件著作权。 8、检测主机提供国际9类商标，重金属试剂提供国际1类商标。 9、仪器透射比准确度≥±0.4% 10、仪器重复性≤±0.3% ★11、仪器稳定性≤0.003A/5分钟（仪器预热20分钟后）（需提供具有省级以上计量单位出具的校准证书） 12、配置清单：土壤重金属快检主机、土壤重金属（铅铬镉砷汞）试剂盒、比色皿、电子天平、吸管、洗瓶、称样勺、定性滤纸、量筒、浸提瓶、反应试管、小铝盒、电源适配器、使用手册、合格证/保修卡。 | 1套 |
| 5 | 激光测距仪 | 一、仪器技术参数： 1、测距范围：0-2000米 2、测距精度：±0.1m（＜400m）、±0.5m（400m-2000m） 3、测倾斜角：量程：90° 精度±0.1° 4、测距模式： HD SD（单点测水平距/直线距离） VD（单点测垂直高差/倾角） SPD（单点测速模式） 5、侧屏：有 6、字体：红/黑色可选 7、光感（亮度可用户自行调节）：红屏可调 8、震动提示：是 9、光学放大：7倍 10、测距分辨率：0.1m 11、温度显示：是 12、蓝牙：是 13、视场：8° 14、防护等级：IP65 15、激光波长：905nm 16、激光安全等级：Class1 17、操作方式：竖握 18、测距单位：米/码/英尺 19、电池类型：CR123A*1节 20、作业时间：连续工作16小时 21、尺寸： 115*70*45mm 22、重量：400g 23、数据储存：100组 24、系统设置：一键出厂设置 二、数据处理器及便携式打印机各1套 1、数据处理器配置：CPU为i5-13500,内存容量：24GB,硬盘容量：1TB,显卡类型：集成显卡，屏幕尺寸：16英寸OLED，配原装包鼠 2、便携式打印机规格参数 （1）端口：USB、WiFi端口 - （2）打印功能：非自动双面 - （3）基础功能：打印 - （4）网络打印：支持无线网络打印 - （5）最大支持幅面：A4 （6）照片打印：支持照片打印 | 1套 |
| 6 | 移动源执法监测设备 | 一、便携式不透光烟度仪技术参数 1.1性能特点要求： （1）仪器采用工业平板进行显示，显示仪表单位包括消光系数K值(m-1)、不透光度N值(%)、不透光度Ns值(%)同时显示，均应以光全通过时为0全遮挡时为满量程；同时显示机油温度（℃）、发动机转速（rpm）值。 （2）仪器轻便，带有自动调整和校准、自动风扇管理、自动加热管理功能。 （3）仪器本体要求配备可重复充电电池，电池能用不少于连续使用5小时。 （4）电池与烟度计主机应采用便携式一体化设计方式，主机要求内置直流电源供电并具备电量、功率、电流、电压及使用时间显示功能，也可采用交流220V供电，主机（含电池）重量不超7kg，检测设备要求小巧，轻便易携带，便于在车上及非道路移动机械上存放。 （5）设备要求具备50%自动线性检测标定功能，可不需标定晶片进行标定。 （6）所配平板电脑屏幕不小于10.1英寸，色彩不低于1600万色；存储容量不小于128GB，支持扩展容量；电池容量不小于5000mAh/7.6V，并具备IP65、节能认证相关等级认证； （7）主机与平板可通过无线wifi或有线连接，微型打印机采用无线蓝牙通信，模块化设计,紧凑设计、移动便携； （8）同时具备两种供电模式：220V供电模式和电池供电模式，可自由切换； （9）测量结束后，设备自动生成检测报告，判断是否合格，可选择实时打印或保存，具有数据保存、查询、导出及补打报告功能。 （10）设备须具备智能电子车牌自动快速识别功能； （11）设备本身要求具有完全符合JJG976-2024的相关检定规程。 （12）OBD诊断仪要求至少能支持SAE J1939、 ISO-14230、 ISO-14229、ISO-15031、 ISO-15765、 ISO-27145等要求。 1.2技术参数要求： （1）测量气室有效长度：215mm （2）测量范围： 不透光度N值 99.99% 0.01% 不透光度Ns值 0-99.99% 0.01% 消光系数K值 0-10.00m-1 0.001m-1 （3）预热时间：≤6分钟(取决于环境温度) （4）使用前的零点校正及标定：自动 （5）操作环境温度范围：-20℃-+40℃ （6）湿度：30% - 90%. （7）存储温度：-32°C - +55°C （8）被测气体温度：0-256℃ （9）物理响应时间：T10%-90% 样气流率为75L/分钟时，少于0.2秒 （10）供电电源：230V/0.9A；50-60Hz （11）通讯方式：PDA与主机通过WIFI或有线，与打印机通过蓝牙 （12）取样频率：≥10Hz 1.3发动机转速油温须具备以下测量要求： （1）储存温度：-50 °C to 70 °C （2）操作温度：0 °C to 50 °C （3）电源供应：220V/50-60Hz （4）转速范围：400 - 9,999 RPM （5）油温范围：-13..+150 °C （6）转速精度：± 10 RPM from 400 to 2000 RPM ± 1% from 2001 to 9,999RPM （7）油温精度：±1℃ （8）转速分辨率：10rpm （9）油温分辨率：1℃ （10）响应时间：0.7秒 （11）更新速率：0.15 秒 （12）数据输出：RS232 （13）发动机转速信号源：OBDII、震动式传感器 （14）机油温度信号源：热电偶传感器 2.1配套软件功能要求 2.1.1软件要求同时具备连续烟度测试、柴油车自由加速烟度测试、非道路移动机械自由加速烟度测试、非道路移动机械自由加载烟度测试、烟度计检定、设备信息、参数设置、数据分析等功能，用户方可自由进行选择； 2.1.2检测过程中要求具备N值、Ns值、K值实时烟度、RPM显示功能，实时采集N值、K值、发动机转速RPM（需另外配备转速油温测试仪），并记录自由加载、自由加速过程中烟度的最大峰值或者平均值； 2.1.3发动机转速油温的提取方式须包括转速表及OBD二种方式，并具有在线连接状态智能感知功能； 2.1.4自由加速烟度测试时要求按照GB3847-2018中附录A在用车的试验要求进行测试； 2.1.5检测数据要求能保存、查询并方便导出成EXCEL、txt等文件格式。 2.1.6软件要求具备自动快速智能识别车牌技术，方便现场使用。 2.1.7操作软件时要有操作状态提示、检测结果提示，油温、排气温度、气室温度、气压提示等相关仪器状态提示功能。 2.2符合标准 《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及自由加载法）》（GB3847-2018）的自由加速法要求。 《非道路柴油移动机械排气烟度及测量方法》（GB36886-2018）； 《JJG976-2024透射式烟度计检定规程》； 二、OBD诊断仪技术参数 1.1符合标准要求 《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速及加载减速法）》 《GB18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速及工况法）》 《HJ 1237-2021机动车排放定期检验规范》 《T/CMA JD042-2021机动车排放检验用OBD诊断仪检验项目和方法》 1.2功能特点要求 1.2.1满足ISO 15031-4和SAE J1978中规定的相关功能性技术要求，至少支持 J1939，J1979、ISO 9141-2、SAE J1850、ISO 14230-4、ISO 15765-4、ISO 27145等通信协议。 1.2.2能够与车辆 OBD系统建立通信，提供OBD系统诊断服务用的通信连接接口，与车辆通信的接口满足ISO 15031-3、SAE J1962 和 ISO 27145 的规定。 1.2.3 OBD诊断仪的信息结构符合ISO 15031-5、ISO 27145中的信息结构和ISO 15031-6诊断故障码要求。 1.2.4能连续获得、转换和显示与车辆排放相关的OBD故障代码，按照 ISO 15031-6中的描述显示故障代码及故障信息。 1.2.5能够获取并显示 SAE J1979 规定的各部件/系统的准备就绪状态信息，对诊断项目完成情况按如下方式描述：支持的诊断项目完成情况应描述为完成或未完成，不支持的诊断项目完成情况应描述为不适用。 1.2.6能获取并显示当前数据流信息。 1.2.7能获取并显示产生故障存储的冻结帧数据及故障指示器状态。 1.2.8能够获取车辆基本信息，包括车辆 VIN、CALID、CVN（如果适用）等。 1.2.9根据 ISO 15031-5、ISO 27145的要求，获取并显示OBD系统与排放有关的测试参数和结果。 1.2.10 OBD诊断仪应能适用于满足 GB18352.3、GB18352.5、GB18352.6、GB17691-2018 标准各类轻重型车，不易损坏，并确保使用者获得正确有效的OBD系统信息。 1.2.11用于环保检查的诊断仪不可具有清除OBD相关故障代码、冻结祯数据，以及发生MIL灯点亮后的行驶里程等相关数据。 1.2.12诊断的参数包括：发动机转速、冷却液温度、车辆速度、大气压力、SCR上下游NOx传感器输出值、反应剂余量、SCR出入口温度、DPF压差、进气温度、油温、油箱液位、实际/设定EGR阀开度、催化器下游NOx传感器输出值、前后氧传感器输出值、实际扭矩百分比、摩擦扭矩百分比、参考扭矩N.M、燃油压力、进气量、故障状态、再生情况、燃料消耗量等； 1.2.13具备智能电子车牌快速识别技术； 1.3技术参数要求： 1.3.1处理器：优于英特尔凌动x5-Z8350 1.3.2操作系统：Windows 10/11 1.3.3内存：≥4GB 1.3.4存储容量：≥64GB 1.3.5电池容量：8000mAh/3.7V 1.3.6类型：内置聚合物锂离子电池 1.3.7续航时间：约8小时 1.3.8整机重量：≤裸机1000g 1.3.9显示屏：10.1英寸IPS屏 16：10，分辨率800x1280，450nits 1.3.10触控屏：多点G+G电容屏 (最多5点) 1.3.11摄像头：前置2.0MP+后置5.0MP 1.3.12电源适配器：AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz，输出DC 5V/3A 1.3.13无线通讯：WiFi 5及802.11a/b/g/n，频率2.4G/5.8G+蓝牙4.2 1.3.14防护特性：IP65认证，MIL-STD-810G认证 1.3.15跌落高度：1.22米耐摔落 三、尿素检测仪（含打印机）仪器参数 1.性能特点 1.1要求带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度； 1.2液晶显示屏显示检测结果等信息； 1.3一秒测量，一键校正，设计简洁，可单手操作； 1.4具有外部光线阻止功能，保证仪器在室外测量时的精度； 1.5清水归零，操作方便，具有自动温度补偿功能（ATC），保证测量精确； 1.6小巧轻便，单机仅重要求小于120g，尺寸小于130 x 60 x 30(mm)； 1.7具有通过外置蓝牙打印机快速打印并远程上传检测结果功能，打印及上传的检测数据要求包括但不仅限于温度、尿素浓度、折射率、判定结果、车牌、VIN号、发动机号码、检测单位、检测人员、检测日期等； 1.8配备微信小程序或APP，具备车牌自动识别、行驶证快速识别、实时监测数据曲线显示功能。 2.技术参数指标 测量参数 测量范围 分度值 精确度 2.1尿素浓度 0-51.0% 0.1% ±0.2% 2.2尿素折射率 1.333―1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD 2.3温度补偿 0-40℃ 2.4质量标准要求：符合2013年颁布的GB29518-2013要求，即尿素含量为32.5%，密度1.087-1.093，折光率1.3814-1.3843 2.5零点校准：用20°C的蒸馏水在20°C的环境中校准 - 工业内窥镜技术参数 1.1.系统参数： LCD 屏幕显示：≥4.3"IPS(480x272) 菜单语言：中文 照片分辨率 JPEG：≥1280*720 视频录制分辨率：MP4：≥720P 基本功能：拍照，录像，回放，高温预警保护,图片旋转,放大 内存：TF 卡(≥32GB) 1.2.蛇管： 转向半径：≥35mm 转向 转向角度：双向≥180° 转向寿命：≥20000次 蛇管材质：弹性金属软管 蛇管长度：≥2 米 1.3.摄像头 摄像头直径：≤Ф8.5mm 感光芯片：≥1280x720 视场角：≥70° 可调节LED 灯：支持 摄像头防护等级：≥IP67 1.4.电池寿命： 充电：直流电 5V*2A；3.7V/2200mAh；设备使用时长大于 4 小时。 1.5.工作环境温度和湿度：-10℃-50℃；≤90%RH； 五、数据处理器及便携式打印机、台式复印机各1套 1、数据处理器配置：CPU为i5-13500,内存容量：24GB,硬盘容量：1TB,显卡类型：集成显卡，屏幕尺寸：16英寸OLED，配原装包鼠 2、便携式打印机规格参数 （1）端口：USB、WiFi端口 （2）打印功能：非自动双面 （3）基础功能：打印 （4）网络打印：支持无线网络打印 （5）最大支持幅面：A4 （6）照片打印：支持照片打印 3、台式复印件机规格参数 （1）产品功能：打印、复印、扫描 （2）打印幅面：A3 （3）复印速度：25页/分钟 （4）首页复印时间：约4.3秒 （5）内存容量：4GB （6）存储：128GSSD （7）电源：220-240V （8）功耗：2KW （9）打印速度：25页/分钟 （10）扫描分辨率：600×600dpi （11）扫描速度：输稿器73页/分钟 （12）配置：打印机主机、输稿器、双层纸盒、工作台。 | 1套 |
| 7 | 便携式恶臭检测仪 | 一、主要特点： 1、高性能智能传感器，使用寿命长达2-3年以上； 2、多个气体传感器之间可独立打开或关闭，有效避免检测气体之间的交叉干扰； 3、主动泵吸式，响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器，检测误差小分辨率高； 4、智能的温湿度和零点补偿算法，2级至4级以上的目标点全软件自动校准功能； 5、2.31寸高清彩色显示屏，大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息； 6、支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换； 7、支持中文、英文操作菜单界面切换； 8、标准配置的大容量锂电池，支持移动电源充电，兼容通用的USB手机充电器； 9、一流的机械设计，高强度耐磨聚碳酸酯外壳，防水防腐防电磁辐射； 10、自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储20万组带日期时间标识的数据，如选配微型TF存储卡，可存储1000万组以上； 11、支持USB测量数据下载； 12、支持微型便携式打印机蓝牙无线打印 13、短距离的RTU无线传输或不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块将实时的检测数据和报警状态传到安全中心（选配）。 二、技术参数 1、产品名称：手持便携式恶臭气体检测仪 2、检测气体：空气中的氧气、氨气、硫化氢、恶臭（ＯＵ） 3、检测原理：电化学原理 3、测量范围及分辨率 氧气：0-30%VOL&0.01%VOL 硫化氢：0-100PPM&0.1PPM 氨气：0-100PPM&0.1PPM OU：0-10000 4、采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭 5、示值误差：±3% FS 6、重 复 性：≤±1% 7、零点漂移：≤±1%（FS/年） 8、响应时间：T90 < 20秒（视具体气体类型） 9、主体材质：高强度耐磨聚碳酸酯PC+不锈钢 10、供电电源：可充电大容量锂电池，容量5500mAh 11、充电器：USB充电器，兼容通用的USB端口手机充电器 12、报警方式：声音报警，LED光报警，振动报警，人员跌倒报警 13、声音强度：95dB@10cm 14、报警值设置：A1低值25%FS、A2高值50%FS (默认值），可单独设置TWA、STEL报警值 15、显示屏：2.31寸TFT高清彩色显示屏 16、背光：手动，报警时自动 17、按键：7键导航键 18、直接读数：测量值，数据记录状态，泵工作状态，环境温度、湿度 19、数据记录：自动存储数据，存储间隔可自定义，可连续存储20万组以上带日期时间数据，选配微型TF存储卡，可存储1000万组以上数据 20、数据打印：支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印 21、校准：2级至4级以上的目标点校准功能，可设置校准标定值，一键调零 ★22、防爆标志：Ex ia IIC T6 Ga（本质安全型）（需提供第三方检测机构出具的防爆合格证佐证） ★23、防护等级：IP68（需提供第三方检测机构出具的防爆合格证佐证） 24、操作模式：用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 25、压力范围：86kPa～106kPa 26、温度范围：-40℃～+70℃（可燃气体）， -20℃～+55℃（有毒气体） 27、湿度范围：10%～95%RH（无凝露） 28、外型尺寸：宽80mm×高200mm×厚58mm 29、重量：约0.52Kg （视具体配置） 30、执行标准：GB 15322.1-2019，GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.4-2021，GB 12476.1-2013，GB 12476.4-2010，GB 12476.5-2013，JJF 1368-2012，JJF 1363-2019，JJF 1421-2013，JJF 1364-2012，GB/T 4208-2017 | 1台 |
| 8 | 数据采集站 | 一、数据采集站技术参数： 1.执行标准：符合GA/T 947.3-2015单警执法视音频记录系统第3部分：管理平台的相关要求； 2.尺寸结构：桌面式结构设计，外形尺寸≤450mm*300mm*230mm (长×宽×高)（需提供产品的结构图纸）； ★3.数据接口：可同时接入不少于12台执法记录仪，支持USB接口用于数据导出。（需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告）； 4.容量：存储容量为4T的数据存储硬盘； ★5.工作噪声：正常工作条件下噪声不大于38dB(A)。（需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告）； 6.电源配置 采用具有保护功能的电源，具有OVP过压保护、OCP过流保； ★7.数据采集速率：满负荷条件下平均单路采集速率不小于10M/s。（需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告）； 8.显示屏分辨率：显示屏屏幕分辨率不小于1280x1024； ★9.密码设置功能：支持后台设置不少于5组密码组，执法记录仪接入时可随机分配其中一组密码做为记录仪的接入密码（需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告）； ★10.管理功能检验：采用树形结构显示部门、设备，具有用户添加、删除、编辑、参数设定等功能。（需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告）。 - ★11.所投数据采集站必须与我单位现有的执法记录仪相兼容，否则不予采纳。（需提供厂商承诺函） 二、会议音箱技术参数： 8寸音响2只（功率：60W，灵敏度：93dB）+功放（功率：120W*2，额定电源AC220V，信噪比：86DB）+一拖四麦克风 - 三、投影仪+幕布技术参数：3300流明1024*768，100吋幕布 - 四、仪器放置架技术参数：材质：冷扎钢板，尺寸：100*40*150CM（长、宽、高） - 五、单警装备管理系统技术参数 - （一）功能简介 - 1、主界面：显示箱柜列表和操作按钮，可以对箱柜进行存取操作。 - 2、用户设置：显示用户列表，新增用户，编辑用户，提取人脸特征，绑定箱柜。 - 3、开柜管理：显示箱柜列表，开柜；清柜，一键开柜；一键清柜；设置一键开柜时间间隔；设置全局锁定；显示箱柜所属人员。 - 4、锁板设置：显示箱柜列表；设置锁板数量；设置锁板锁数量，设置锁板类型；刷新箱柜列表；设置箱柜属性。 - 5、箱柜设置：选择箱柜类型，24小时清柜，中途取物，一人一柜，显示存取按钮。 - 6、验证设置：选择验证方式，设置验证模式：人脸、刷卡、密码识别三种方式。 - 7、记录设置：显示记录列表，设置保持记录时间；清除所有记录；查询指定记录。 - 8、其他设置：修改设置密码；修改本机时间；设置主标题；显示自定义LOGO；导出日志；导出记录；重启设备；恢复出厂设置。 - （二）技术参数 - 1、柜体规格：主柜：1900*900*460，副柜：1900*900*460(高*宽*深)； - 2、柜体重量：≥80kg。 - 3、箱门数量：10门主柜+10门副柜。 - 4、电源：输入电压AC220+10%50HZ；开机瞬间电流3A； - 5、功率：<200W； - 6、开关：需打开机柜，直接外置复位开关按钮，方便快捷； - 7、材质：优质镀锌钢板0.8mm，外表高档进口汽车烤漆，防磁、防锈、防静电，喷塑工艺。 - 8、柜门配置：1把机械防盗锁(应急锁)和1套智能装备柜嵌入式控制系统 - 9、7寸电容式触控显示屏：具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；柜内配置嵌入式主机，采用嵌入式安卓操作系统，柜内嵌入式系统中安装嵌入式装备柜管理软件，并配置本柜数据库。 - 10、电源：电源线应采用保护装置,柜体漏电自动断电。 - 11、操作系统：Android11 - 12、主板：RK3568 - 13、内存：2G/储存：8G - 14、触摸：多点电容触摸 - 15、登录方式：账号密码/人脸识别/刷卡 - 16、网络方式：单机 | 1套 |

备注：采购需求中标有“★”星号的为重要参数指标，要求提供的相关证明材料，投标商可在中标后提供并交由采购单位审核。

# 第五章  响应文件格式

采购项目

响

应

文

件

正本（副本）

项目编号：

供应商：　　          　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　 （签字或盖章）

日  期：　　　　年    月    日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 |  |
| 二 | 响应授权书 |  |
| 三 | 响应函 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 五 | 询价响应表 |  |
| 六 | 响应报价书 |  |
| 七 | 其他资料 |  |

附件一

供应商基本信息

（格式自拟）

附件二

响应授权书

致：（采购人名称）

本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名）授权（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）  项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：                             职    务：

联  系  电  话：                             固定电话：

代理人（被授权人）签字：                     职    务：

联  系 电  话：                              固定电话：

供应商（公章）：

日      期：

附件：法定代表人及代理人（被授权人）身份证明复印件

附件三

响应函

致：（采购人名称）

根据贵方  （项目名称）  （项目编号：      ）询价公告，我方正式授权下述代理人（被授权人姓名） 代表供应商（供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及报价承诺服务及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

8、与本询价有关的通讯地址：

电    话：

传    真：

供应商基本账户开户名：

账号：

开 户 行：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（被授权人）签字：

日    期：

附件四

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，参照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商（盖章）：

日期：

### 附件五

询价响应表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物内容 |  |  | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

注：提供的货物（服务）满足采购需求；付款及服务期等均应响应询价文件要求。

### 附件六

响应报价书

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2、表中须对应本项目采购需求明确列出所投产品的货物名称、品牌型号、规格参数，否则可能导致投标无效。

- 3、本《响应报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

- 4、本《响应报价书》由供应商参照采购需求进行填写。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

附件七

其他资料

（询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。）